## Лист1
Спецификация
к открытому конкурентному отбору № 0080-МЕ на поставку оборудования в составе лаборатории высоковольтной метрологической ЛВМ «МЭ-Аудит»
№ п/п | Наименования | Характеристики | Начальная (максимальная) цена за ед., руб. без НДС | Кол-во | Общая начальная (максимальная) цена., руб. без НДС | Цена* за ед. с учетом % снижения, без НДС, руб. (заполняется участником размещения заказа) | Цена* за ед., включая НДС, руб. | Сумма*, с учетом % снижения, без НДС, руб. | Аналог (заполняется участником размещения заказа) | Завод-производитель (заполняется участником размещения заказа) | Страна происхождения товара (заполняется участником размещения заказа)
1 | МЭ-Аудит |  | 3160192.6667 | 2 | 6320385.3333
1.1 | Комплект оборудования для поверки счетчиков электроэнергии (кл.т. 0,2S и менее точных) |  |  | 2
1.1.1 | Эталонный счетчик Энергомонитор с комплектом из фотосчитывающих устройств: Диапазон измерения напряжения Диапазон измерения силы тока без использования токоизмерительных клещей Диапазон измерения частоты Класс точности | 3...960 В 0,005...120 А 42,5...57,5 Гц 0,05 |  | 2
1.1.2 | Источник тока и напряжения трехфазный (до 120 А, 460 В): Действующее значение первой гармоники напряжения Действующее значение первой гармоники тока Частота первой гармоники переменного тока | 0…264 В 0,001…100 А, (120 А до 3 мин) 45,0...70 Гц |  | 2
1.2 | Комплект оборудования для поверки трансформаторов тока до 5000А (кл.т. 0,2S и менее точных) |  |  | 2
1.2.1 | Эталонный трансформатор тока: Номинальное напряжение Номинальное значение первичного тока Номинальный вторичный ток Класс точности | 0,66 кВ 5...100 А 5 А 0,05 |  | 2
1.2.2 | Эталонный трансформатор тока: Номинальное напряжение Номинальное значение первичного тока Номинальный вторичный ток Класс точности | 0,66 кВ 150...5000 А 5 А 0,05 |  | 2
1.2.3 | Регулируемый источник тока: Диапазон задания тока Мощность потребления, не более | 2...5000 А 10 000 ВА |  | 2
1.2.4 | Магазин нагрузок для поверки ТТ: Номинальный ток Номинальные величины нагрузки при номинальном токе 1А Номинальные величины нагрузки при номинальном токе 5А Коэффициент мощности нагрузки | 1 А и 5 А 1.0, 1.25, 2.5, 3.75, 5.0, 6.25, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ВА 1.25, 2.5, 3.75, 5.0, 6.25, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ВА 0,8 |  | 2
1.3 | Комплект оборудования для поверки трансформаторов напряжения 0,4-6-10 кВ (кл.т. 0,2 и менее точных) |  |  | 2
1.3.1 | Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной (для поверки одно- и трехфазных тр-ров до 10кВ): Погрешность измерения напряжения | ± 0,05 % |  | 2
1.3.2 | ЛАТР трехфазный с конструкцией, адаптированной для транспортировки и перемещения к месту работы: Мощность Ток Диапазон регулировки напряжения | 3 кВА 4 А 0…450 В |  | 2
1.3.3 | Нагрузочный ТН (3 шт.): Класс напряжения Номинальная мощность | 10 кВ 630 ВА |  | 6
1.3.4 | Пульт управления: Диапазон вторичного напряжения при поверке ТН начение мощности нагрузки | 46…120 В 1000 ВА |  | 2
1.3.5 | Магазин нагрузок 100В, 80 ВА: Номинальное напряжение Основная допускаемая погрешность Диапазон нагрузок Номинальный коэффициент мощности | 100 В 4 % от 1,25 до 80 ВА 0,8 |  | 2
1.3.6 | Магазин нагрузок 100/√3В, 80 ВА: Номинальное напряжение Основная допускаемая погрешность Диапазон нагрузок Номинальный коэффициент мощности | 100/√3 ± 4 % от 1,25 до 80 ВА 0,8 |  | 6
1.3.7 | Комплект высоковольтных кабелей и заземляющих штанг | Комплект проводов и оснастки для соединений в цепях высоких напряжений. Заземляющие проводники и заземляющие штанги. Кабель для подключения питания. Измерительный кабель |  | 2
1.4 | Программно-аппаратное обеспечение (ноутбук) Тип процессора Объем оперативной памяти Объём HDD Размер экрана Количество портов USB Порт VGA (D-Sub) Операционная система | Intel® Core™ i5 не менее 4 Гб не менее 500 Гб 15.6"(1920x1080) не менее 3 шт. 1 шт. Windows 7 Professional (или Windows 10 Professional) |  | 2
1.5 | МФУ Технология печати Цветность печати Максимальный формат Автоматическая двусторонняя печать Максимальное разрешение чёрно-белой печати Скорость печати | лазерная черно-белая A4 есть 1800x600 dpi 25 стр/мин (А4) |  | 2
2 | Прибор для испытания электрической прочности: Испытательное напряжение Погрешность установки напряжения | 0…10 кВ ± 5 % | 94552.0833 | 2 | 189104.1667
3 | Секундомер: Время измерения погрешность | 30 мин ± 0,4 с | 9710.1028 | 2 | 19420.2056
4 | Источник питания постоянного тока: Постоянное напряжение погрешность установки ток | 0...300 В ± 1,5 В до 300 мА | 14881.8139 | 2 | 29763.6278
5 | Частотомер электронно-счетный: Диапазон частот + опция расширения частотного диапазона Погрешность опорного источника | 1 мГц...200 МГц 100 МГц...3 ГГц 2×10-7 /год | 98796.6111 | 2 | 197593.2222
6 | Пирометр: Бесконтактное измерение температуры Базовая погрешность | минус 20…500 °С ± 2 °С (минус 20…100 °С) ± 2 % (100...500 °С) | 7566.6667 | 4 | 30266.6667
7 | Мегомметр: Диапазоны измерения сопротивления Значения испытательного напряжения | 1 кОм...9,99 ГОм 0, 1000 и 2500 В | 17500 | 4 | 70000
8 | Клещи токоизмерительные: Измерение переменного тока Погрешность измерения (50-60 Гц) | 0,01...400 А ± (2 % + 5 е.м.р.) | 5733.3333 | 4 | 22933.3333
9 | Клещи токоизмерительные: Измерение переменного тока Измерение постоянного и переменного напряжения Измерение сопротивления | 0,01…2000 А 0,001…600 В 0,1 Ом…20 Мом | 9666.6667 | 4 | 38666.6667
10 | Логер: Измерение температуры Измерение влажности Измерение абсолютного давления | минус 10…60 °С 0...100 % ОВ 300…1200 гПа | 26733.3333 | 2 | 53466.6667
11 | Преобразователь интерфейсов USB-CAN/RS-232/RS-485: Максимальная скорость передачи Внешнее питание интерфейса приборов | 15200 бод 5 В ±10 % | 2400 | 2 | 4800
12 | 3G/GPRS терминал: Передача данных Скорость передачи данных по CSD Диапазоны частот | GPRS, EDGE, HSPA, CSD 9600 бит/сек UMTS 900/2100 МГц, GSM 900/1800 МГц | 8400 | 2 | 16800
13 | Оптический порт: Скорость обмена для USB Протяженность оптического канала связи | 300...38400 бот не более 100 мм | 4600 | 4 | 18400
14 | 1-портовый конвертер USB в RS-232/422/485: Скорость RS-232/422/485 (максимум) | 921600 Бит/с | 7733.3333 | 4 | 30933.3333
15 | Стол метролога/поверителя: Ширина и глубина Нагрузка на столешницу Нагрузка на основную полку | 150 x 70 см 200 кг 200 кг | 28966.78 | 1 | 28966.78
ИТОГО |  |  |  |  | 7071500.0022 |  |  | 0